## Sheet1
序号 | 设备名称 | 具体参数和指标 | 是否进口 | 数量 | 用途
1 | 控制台 | 1.外形尺寸：3联1800*600*950mm 2.台面为25mm白色防火板 3.基柜钢制、可内置主机及显示器 4.材质1.2mm框架冷轧钢板数控折弯、环氧树脂喷涂 | 否 | 1 | 监视器安装台，便于监视实验室情况
2 | 全钢实验台(带吊柜）(1000*1000*850mm) | 1.满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求； 2.整体不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢材质； 3.台面：台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面与支腿立面厚度≥50mm； 4.结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧双层护板； 5.柜体 5.1.材料：304不锈钢材质，表面彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理； 5.2.结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构； 5.3.具备满足坐姿操作要求的容腿空间； 6.布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选； 7.冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头； 8.抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理； 9.地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T； 10.防火性能符合GB8624-2012的A（A1）等级 | 否 | 5 | 用于实验操作
3 | 全钢实验台（带吊柜）(1000*750*850mm) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
4 | 全钢实验台（带吊柜）(1100*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
5 | 全钢实验台(1150*1150*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
6 | 全钢实验台（带吊柜）(1350*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
7 | 全钢实验台(带水槽、带吊柜）(1400*750*850mm ) |  | 否 | 2 | 用于实验操作
8 | 全钢实验台 (1500*750*850mm ) |  | 否 | 2 | 用于样本接收、样本处理、质控室、冷库的实验操作的使用
9 | 全钢实验台（带水槽）(1500*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
10 | 全钢实验台 (1940*900*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
11 | 全钢实验台 (2000*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
12 | 全钢实验台（带水槽）(2000*900*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
13 | 全钢实验台 (2050*1500*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
14 | 全钢实验台 (2100*750*850mm ) |  | 否 | 2 | 用于实验操作
15 | 全钢实验台（带吊柜）(2350*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
16 | 全钢实验台（2400*600*850mm）(2400*600*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于样本接收、样本处理、质控室、冷库的实验操作的使用
17 | 全钢实验台（带吊柜）(2400*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
18 | 全钢实验台（带水槽）(2440*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
19 | 全钢实验台（带吊柜）(2450*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
20 | 全钢实验台(带水槽）(2700*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
21 | 全钢实验台 （带吊柜+试剂架（一层）） (2700*1500*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
22 | 全钢实验台（带吊柜）(3000*750*850mm ) |  | 否 | 2 | 用于实验操作
23 | 全钢实验台（带吊柜+试剂架（一层））(3000*750*850mm ) |  | 否 | 3 | 用于实验操作
24 | 全钢实验台（带吊柜）(3050*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
25 | 全钢实验台(3200*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于样本接收、样本处理、质控室、冷库的实验操作的使用
26 | 全钢实验台(带吊柜）(3250*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
27 | 全钢实验台（带水槽、带吊柜））(3300*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
28 | 全钢实验台（带吊柜）(3350*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
29 | 全钢实验台（带吊柜）(3600*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
30 | 全钢实验台(带水槽、带吊柜）(3700*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
31 | 全钢实验台（带吊柜）(3700*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
32 | 全钢实验台 (4000*1200*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
33 | 全钢实验台（带吊柜）(4000*750*850mm ) |  | 否 | 2 | 用于实验操作
34 | 全钢实验台(带水槽、带吊柜）(4300*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
35 | 全钢实验台(带水槽、带吊柜）(4700*750*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
36 | 全钢实验台(带水槽、带吊柜）(4900*900*850mm ) |  | 否 | 1 | 用于实验操作
37 | 实验动物消毒传递窗 | 一、工作条件： 1、电源：220V,50HZ，功率≤700W； 2、温度范围：-5-40℃； 3、安装：镶嵌安装； 二、主要技术参数： 1、外形尺寸：≤780×780×660mm； 2、箱体内部尺寸：≥600×600×600mm； 3、箱门观察窗：采用≤8mm钢化玻璃作； 4、灭菌消毒功能：紫外灭菌汞灯≥100W，时间设置：0-60分钟； 5、材质：设备主体均采用优质SUS 304板材，设备主体板材厚度：≥1.4mm，其他部件厚度≥1.2mm； 6、外侧板材使用不锈钢拉丝板，内部采用镜面板，耐腐蚀、美观易清洁； 7、内腔角：均为全圆弧式设计； 8、密封：箱门内侧具有密封条； 9、设备操作屏幕：≥7.0英寸彩色屏幕，系统采用PLC控制，一键启动、杀菌时间、双门互锁； 10、内部采用可拆卸分层格栅，可适用不同体积的物品传递。 | 否 | 3 | 物品传递消毒
38 | 手术感应洗手池 | 一、工作条件： 1、供水：4分接头； 2、排水：DN40排水管； 3、安装：落地安装； 二、主要技术参数： 1、材质：主体均采用优质SUS 304板材，产品主体板材厚度：≥1.2mm； 2、产品尺寸：≥1200×600×1800mm； 3、水池上方设有两个感应冷热混水龙头； 4、水池槽与台面设计有坡度高度落差、防止溅水，配整衣镜； | 否 | 1 | 术前洗手池
39 | 动物洗澡池 | 一、工作条件： 1、供水：4分接头； 2、排水：DN40排水管； 3、安装：落地安装，水平调节； 二、主要技术参数： 1、材质：主体均采用优质SUS 304板材，产品主体板材厚度：≥1.2mm； 2、产品尺寸：≥1600×800×700mm； 3、水池上方设置冷热混水花洒龙头； 4、水池槽与台面设计有坡度高度落差、防止溅水； | 否 | 1 | 动物洗澡
40 | 智能控制生物安全取材工作站 | 1.微电脑智能控制系统，液晶触控式人机交互界面≥10寸，整机防尘防水等级≥IP65，提供多种工况下一站式管理和监测，支持远程控制，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能； 2.整机316L不锈钢材质，台面、台顶≥2mm厚不钢板一体冲压成型，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，所有边角倒圆弧角处理。台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔； 3.配置LED照明灯，照度≥4000LUX（40W）； 4.材工作站静压装置钢板厚度≥1.0mm，三级升降，升降范围≥370mm，内置通风导流装置无软接。可无缝对接通排风系统，提供其与取材工作站接驳的实物照片 | 否 | 1 | 用于实验操作防止有害气体外泄
41 | 全不锈钢智能控制排毒柜 | 1.控制系统：微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；触摸显示屏≥7英寸，整机防尘防水等级：≥IP65； 2.病理废气智能排风装置：顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h，可与分室监测控制系统及总控站三方互联，多地互联互锁的监测和操控； 整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢； 3.台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面及支腿正立面厚度≥75mm，上柜两侧为透明可视玻璃； 4.电动及手动两种开启模式，承载力≥3.5KN； 地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T。 配备LED照明灯、紫外线消毒灯、符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口； 5.全不锈钢静压装置：钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统 | 否 | 2 | 用于实验操作防止有害气体外泄
42 | 实验动物氙光传递窗 | 一、工作条件： 1、电源：220V,50HZ，功率≤1.5kW； 2、温度范围：-5-40℃； 3、安装：镶嵌安装； 二、主要技术参数： 1、外形尺寸：≤950×810×1300mm； 2、箱体内部尺寸：≥600×750×750mm； 3、箱门观察窗：采用≤8mm钢化玻璃作； 4、灭菌消毒功能：紫外灭菌汞灯≥100W，高强度脉冲氙光灭菌≥300W，紫外灭菌消毒时间设置：3-5min； 5、设备操作屏幕：≥7.0英寸彩色屏幕，系统采用PLC控制，一键启动、多种杀菌形式选择、杀菌时间、双门互锁； 6、材质：设备主体均采用优质SUS 304板材，设备主体板材厚度：≥1.4mm，其他部件厚度≥1.2mm； 7、外侧板材使用不锈钢拉丝板，内部采用镜面板，耐腐蚀、美观易清洁； 8、内腔角：均为全圆弧式设计 9、密封：箱门内侧具有密封条； 10、内部采用可拆卸分层格栅，可适用不同体积的物品传递。 | 否 | 4 | 物品传递消毒
43 | 不锈钢猴笼 | 一、工作条件： 1、安装：落地安装，水平调节； 二、主要技术参数： 1、笼具整体框架采用SUS 304不锈钢≥25×25×1.2mm方管焊接； 2、外形尺寸：≥900×800×2300mm； 3、笼具采用上下两层，两笼位设计； 4、单层笼具内部尺寸：≥850×750×850mm，单笼内部底面积：≥0.6㎡； 5、笼具内部设计动物挤压门，用于动物观察、给药等功能； 6、前门设计给药推拉小门； 7、前门设计食盒、水瓶等功能； 8、笼具底部安装不锈钢防滑调平底脚； 9、笼具顶、侧、底采用：≥φ4mm不锈钢圆钢搭接网片，网片尺寸：≤30×30mm。防止动物逃离； 10、门锁采用可拆卸方式，防止动物打开门锁； | 否 | 6 | 安置动物
44 | 实验操作边台 | 1.外形尺寸：2000×750×850mm； 2.全钢制柜体、理化板台面、桌面放岛插； 3.基柜内层板可调上抽下柜门，底部安装调平地脚； 4.材质1.2mm冷轧钢板数控折弯、环氧树脂喷涂 | 否 | 2 | 用于实验操作及安置仪器设备
45 | 实验操作边台 | 1.外形尺寸：2100×750×850mm； 2.全钢制柜体、钢玻试剂架、理化板台面带电； 3.基柜内层板可调、上抽下柜门，底部安装调平地脚； 4.材质1.2mm冷轧钢板数控折弯、环氧树脂喷涂 | 否 | 1 | 用于实验操作及安置仪器设备
46 | 实验操作边台 | 1.外形尺寸：3200×750×850mm； 2.全钢制柜体、钢玻试剂架、理化板台面带电； 3.基柜内层板可调上抽下柜门，底部安装调平地脚 4.材质1.2mm冷轧钢板数控折弯、环氧树脂喷涂 | 否 | 1 | 用于实验操作及安置仪器设备
47 | 实验操作边台 | 1.外形尺寸：3200×750×850mm； 2.全钢制柜体、理化板台面带电； 3.基柜内层板可调上抽下柜门，底部安装调平地脚； 4.材质1.2mm冷轧钢板数控折弯、环氧树脂喷涂 | 否 | 1 | 用于实验操作及安置仪器设备
48 | 实验操作边台 | 1.外形尺寸：3450×750×850mm 2.全钢制柜体、理化板台面、桌面放岛插 3.基柜内层板可调上抽下柜门，底部安装调平地脚 4.材质1.2mm冷轧钢板数控折弯、环氧树脂喷涂 | 否 | 1 | 用于实验操作及安置仪器设备
49 | 监视大屏 | 1. 外形尺寸：1233×718×80mm； 2.分辨率2849×2160； 3.运行内存2GB、存储内衬32GB； 4.连接方式:有线/无线 整机功率110w能效4级 | 否 | 1 | 监控动物房内部情况、挂墙大屏
50 | 手术台 | 一、工作条件： 1、电源：220V,50HZ，功率≤750W； 2、温度范围：-5-40℃； 3、排水：DN40排水管； 4、安装：落地安装，水平调节； 二、主要技术参数： 1、外形尺寸：≥1500×650×760-1060mm（高度可调）； 2、材质：设备主体均采用优质SUS 304板材，设备台面厚度：≥1.4mm，其他部件厚度≥1.2mm； 3、台面电控：操作台面高度、角度电动可调； 4、台面高度调节范围：≥760-1060mm可调(电动调节）； 5、台面角度调节范围：≥-5°-15°角度可调(电动调节)； 6、V型角度调节：≥45°调节(机械调节)； 7、设备配有手术器械托架1件、输液架1件； 8、设备配有动物固定装置：两侧动物绑定装置； | 否 | 1 | 多功能(电动)不锈钢 动物手术台，产品用于对动物进行快速检 查、手术、更换敷料、缝合、牙科检查等。 可配合手术影像设备使用。设备采用304 不锈钢材质， V 型操作台面；电动多角度 调节操作台，台面温度可控，手术时可保 持动物的体温；并配有输液架及器械托盘
51 | 垫料收集台 | 一、工作条件： 1、电源：220V,50HZ，功率≤500W； 2、温度范围：-5-40℃； 3、湿度范围：0%-90%RH; 4、安装：落地安装，水平调节； 二、主要技术参数： 1、外形尺寸：≤1300×750×1800mm； 2、工作区域尺寸：≥1064×460mm； 3、台面垫料倾倒口尺寸：400×250mm； 4、材质：设备主体均采用优质SUS 304板材，设备台面厚度：≥1.4mm，其他部件厚度≥1.2mm； 5、外侧板材使用不锈钢拉丝板，耐腐蚀、美观易清洁； 6、设备操作屏幕：≥7.0英寸彩色屏幕，系统采用PLC控制； 7、设备排风量：≥800m³/h；接管尺寸：≤φ200mm； 8、过滤器采用：板式初效过滤器； 9、设备设计防水LED照明灯×2套； 10、设备底部采用可调平万向福马轮； | 否 | 2 | DM 系列动物垫料收集专用设备。用 于动物脏垫料在负压环境中进行倾倒收集， 降低气味和粉尘的扩散，有效的防范过敏 源的暴露，同时可外接负压吸引管道进行废弃垫料的管道运输集中收集
52 | 排风系统 | 1. 风管外形尺寸：550×550×600mm； 2.风机箱4500风量400pa离心风机NO.2.8B-2.2KW-380V,风量4260-5685，全压520-560，转速1250转； 3.排除通风柜废气及设备废气； 4.16mφ250pp管道机防腐风机 | 否 | 1 | 排除仪器废气
53 | 数据处理台 | 1.外形尺寸：1200×600×780mm； 2.全钢立腿、带推柜、台面为白色实芯理化板； 3.基柜钢制、上抽下柜门，底部安装地轮； 4.材质1.2mm冷轧钢板数控折弯、环氧树脂喷涂 | 否 | 2 | 质谱数据分析工位
54 | 实验通风柜 | 1.外形尺寸：1500×850×2350mm； 2.全钢制柜体、钢化玻璃推拉视窗、理化板台面； 3.下基柜内层板可调下柜门，底部安装调平地脚； 4.材质1.2mm冷轧钢板数控折弯、环氧树脂喷涂； 5.有效排出有害气体、面风速不低于0.45m/s | 否 | 1 | 用于操作有毒有害样品制备等
55 | 全自动滚筒洗衣干衣机 | 1.外形尺寸：595×683×850mm； 2.全钢制柜体、上排水、525mm大桶径； 3.容量12kg具备清洗机烘干功能； 4.220V 10A 变频直驱 | 否 | 2 | 实验用品清洗及干燥
56 | 低温保存箱 | 1.温度控制 冷藏温度2-8℃,冷冻温度-10~30℃(可调)，电脑板控制，冷激精度0.1℃，冷冻精度1℃ 2.安全系统 上下门配备独立酮扣，安全可靠 多种报警功能；超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、远程报警、 电池电量低报警、开门报警 两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警 | 否 | 5 | 本产品主要用于储存冻存血浆、生物材料、疫苗、药品试剂、电子器件及特殊材料的低温试检等
57 | 实验仪器台 | 1.形尺寸：1800×900×800mm； 2.钢制柜体、理化板台面、背部带电； 3.钢架结构、底部安装调平地脚； 4.材质1.2mm钢管焊接、环氧树脂喷涂、承载400kg | 否 | 2 | 放置质谱仪
58 | 实验操作中央台 | 1.外形尺寸：3800×1500×850mm； 2.全钢制柜体、钢玻试剂架带电、理化板台面 3.基柜内层板可调上抽下柜门，底部安装调平地脚 4.材质1.2mm冷轧钢板数控折弯、环氧树脂喷涂 | 否 | 1 | 用于实验操作及安置仪器设备
59 | 小鼠IVC笼 | 一、工作条件： 1、电源：220V,50HZ，功率≤350W； 2、温度范围：-5-40℃； 3、安装：主机、笼架落地安装，水平调节； 二、主要技术参数： 1、设备主机： 1.1 外形尺寸：≤440×630×1460mm； 1.2 材质：设备主体均采用优质SUS 304板材，设备厚度：板材厚度≥1.2mm； 1.3 主机同笼架分离，一台主机可连接2个或以上笼架，风机采用低噪音直流变频无刷电机及配套控制系统； 1.4 主机系统：采用 PLC 可编程控制器，自动 PID 算法调节控制风机的运转，有效降低动物房换气次数，节约 30%以上电能； 1.5 主机采用≥7寸彩色液晶触摸显示屏，可设置自动切换昼夜运行模式，避免影响动物活动、休息，保障动物福利； 1.6 空气过滤：进风和出风均经高效过滤器过滤，过滤效率≥99.99%； 1.7 带有停电故障以及主机断电报警，监测换气次数、压差、温度、湿度(独立式温湿度传感器安装于总排风管道内,更能反映笼盒内真实值而非房间内温湿度)； 1.8 屏幕显示压差、温度、湿度过高或过低报警（报警范围上下限可设定），报警信息可储存；累计运行时间等技术指标； 2、笼架： 2.1 材质：笼架为 304 不锈钢材质，钢管厚度 1.2mm，可高压灭菌，可拆卸易清洗； 2.2 笼盒与架子衔接界面采用塑料轨道； 2.3 笼架带 2 个刹车脚轮，两个定向轮。便于移动，笼架底带有防撞轮，笼架纵向带有坐标编号 1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号 A、B、C、D…，永不褪色。方便笼盒位置的准确记录； 2.4 笼架进排气管道为垂直设计,避免垫料堆积堵塞同时方便清洗消毒； 2.5 单面架规格: ≤1820×500×1900mm（8笼*9层)×2个,144笼位； 3、笼盒： 3.1 笼盒外形尺寸：≤380×210×169mm，下箱体高度为：≥130mm，笼盒底面积：≤510cm²； 3.2 每笼配备 PSU 材质的上、下笼盒，不锈钢网盖，饮水瓶，塑料标牌； 3.3 笼盒上盖的回风口设有双层过滤装置（一层为无纺布嵌入式，另一层为 304 不锈钢丝网）此过滤装置可以有效的隔离笼内的粉尘进入笼架自带的排风管道； 3.4 外置式饮水瓶，容积≥250ml，方形带液位刻度，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质或优于304材质，电抛光处理，无漏水现象； 3.5 笼盒插瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门； 3.6 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触应为非侵入式结构，即笼架进排风口不深入笼盒内部； | 否 | 9 | 实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染
60 | 小鼠IVC笼 | 一、工作条件： 1、电源：220V,50HZ，功率≤350W； 2、温度范围：-5-40℃； 3、安装：主机、笼架落地安装，水平调节； 二、主要技术参数： 1、设备主机： 1.1 外形尺寸：≤440×630×1460mm； 1.2 材质：设备主体均采用优质SUS 304板材，设备厚度：板材厚度≥1.2mm； 1.3 主机同笼架分离，一台主机可连接2个或以上笼架，风机采用低噪音直流变频无刷电机及配套控制系统； 1.4 主机系统：采用 PLC 可编程控制器，自动 PID 算法调节控制风机的运转，有效降低动物房换气次数，节约30%以上电能； 1.5 主机采用≥7寸彩色液晶触摸显示屏，可设置自动切换昼夜运行模式，避免影响动物活动、休息，保障动物福利； 1.6 空气过滤：进风和出风均经高效过滤器过滤，过滤效率≥99.99%； 1.7 带有停电故障以及主机断电报警，监测换气次数、压差、温度、湿度(独立式温湿度传感器安装于总排风管道内,更能反映笼盒内真实值而非房间内温湿度)； 1.8 屏幕显示压差、温度、湿度过高或过低报警（报警范围上下限可设定），报警信息可储存；累计运行时间等技术指标； 2、笼架： 2.1 材质：笼架为 304 不锈钢材质，钢管厚度 1.2mm，可高压灭菌，可拆卸易清洗； 2.2 笼盒与架子衔接界面采用塑料轨道； 2.3 笼架带 2 个刹车脚轮，两个定向轮。便于移动，笼架底带有防撞轮，笼架纵向带有坐标编号 1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号 A、B、C、D…，永不褪色。方便笼盒位置的准确记录； 2.4 笼架进排气管道为垂直设计,避免垫料堆积堵塞同时方便清洗消毒； 2.5 单面架规格: ≤1820×500×1900mm（8笼*9层)×1个,72笼位； 3、笼盒： 3.1 笼盒外形尺寸：≤380×210×169mm，下箱体高度为：≥130mm，笼盒底面积：≤510cm²； 3.2 每笼配备 PSU 材质的上、下笼盒，不锈钢网盖，饮水瓶，塑料标牌； 3.3 笼盒上盖的回风口设有双层过滤装置（一层为无纺布嵌入式，另一层为 304 不锈钢丝网）此过滤装置可以有效的隔离笼内的粉尘进入笼架自带的排风管道； 3.4 外置式饮水瓶，容积≥250ml，方形带液位刻度，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质或优于304材质，电抛光处理，无漏水现象； 3.5 笼盒插瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门； 3.6 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触应为非侵入式结构，即笼架进排风口不深入笼盒内部； | 否 | 4 | 实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染